BZ2668多通道动态应变仪

使用说明书

北戴河电气自动化研究所

秦皇岛市北戴河兰德科技有限责任公司

中华人民共和国制造计量器具许可证：

中华人民共和国计量器具型式批准证书：

执行标准：

电阻应变仪技术条件      JB/T6261-1992

电阻应变仪计量检定规程  JJG623-2005

引言

欢迎您使用BZ2668系列多通道动态应变仪，很高兴您选择了本公司的产品。

安全信息

为了安全、有效地使用您购买的仪器，请您在使用前阅读以下信息。

( 开始测量前，仪器应预热30分钟。

( 使用时，应变仪外接桥盒应尽可能接近测量点，电源地线必须接地。

( 测量导线应尽可能远离干扰源，如变压器、电机、大型用电设备及动力线。

兰德公司拥有对本说明书的最终解释权。

# 兰德公司保留修改技术规则而不事先通知的权利。

# 兰德公司保留修改说明书的权利，恕不另行通知。

# 兰德公司保留在未事先通知的情况下对技术产品规格进行修改的权利。

Ⅰ.性能特点                                                        1

Ⅱ.使用说明                                                        2

Ⅲ.注意事项                                                        8

Ⅰ.主要技术指标                                                    8

Ⅰ. 产品附件                                                             10

Ⅱ. 售后服务                                                      10

- 单台分8、16通道组合方式，并行输入输出。

- 计算机程序控制，完成增益换档、自动平衡、自动补偿、调试校准等功能。

- 程控只对通道控制、管理，不参与模拟信号的采样和变换，确保模拟信号的幅度、频率、相位不失真，为大型测量提供可靠的模拟信号调理前端。

- 隔离的USB和RS485接口，仪器与计算机只进行信息传递，有效阻断电磁干扰。

- 脱离计算机使用时，可以独立操作面板按键，完成全部测量功能。

- 具有输入自检功能指示，无需人工检查电缆连接和组桥的繁琐工作。

- 信号的调试、校准均由软件完成，永久保存记忆参数，掉电永不丢失。

- 嵌入的计算机芯片对桥压变化和长电缆的接入进行实时监视和精确调整。

- 仪器内部无机械可动部件（如开关、电位器等），不会因氧化、振动等因素影响仪的可靠性及长期稳定性。

- 多台可通过RS485接口联机，可由1台计算机控制、管理，组成多通道并行测量系统。

- 仪器总线通讯协议为Modbus-RTU标准协议，便于使用和转换。

一、面板功能说明如下：

1、按键功能：（16通道无此功能）

设置/确认：进入和退出仪器设置状态。

选择功能：用来选择仪器各功能，选择增益、自动平衡。

数据-：未进入设置状态时，通道数减1；进入设置状态，对应功能或通道数减1。

数据+：未进入设置状态时，通道数加1；进入设置状态，对应功能或通道数加1。

通道设置：在设置状态下按此键可进入通道设置状态。

地址设置：按通道设置键的同时按数据 - 键，进入通道设置，面板显示No.（地址）,按数据 + - 更改地址。

2、指示灯功能：（除输入指示灯外，16通道无此功能）

输入：只有输入头接好传感器时灯亮。

通道：只有在设置“增益”或“自动平衡”时，按“通道设置”键时灯闪烁，可以进行通道修改设置。

增益：查看通道增益时此灯亮，修改增益档位时此灯闪烁。

自动平衡：查看通道自动平衡零点时此灯亮，进行自动平衡时此灯闪烁。

3、显示窗：（16通道无此功能）

通道：显示当前通道或通道范围。显示“1－”时，表示选择所有通道。

数据：显示增益档位或自动平衡零点。

4、外接电源：接220V50Hz电源。

5、RS485联机1：接前一台的联机2。

RS485联机2：接后一台的联机1。

此两口是多台联机时使用，也可以直接与电脑的RS485接口连接。

6、USB：与电脑的通讯口。

7、输出：对应通道的输出信号。8通道为Q9输出，16通道为25芯插座输出。25芯插座1-16对应1-16通道输出，17-25为输出地。

二、详细使用说明：

1、输入：输入可以配接各种类型的应变片及应变式传感器。应变片由桥盒接入仪器输入端，传感器直接接入仪器输入端。桥盒或传感器未连接时，输入指示灯不亮，当桥盒或传感器连接无误时，输入指示灯亮，这个功能帮助使用者进一步确认桥盒或传感器连接的正确性。

(1)、应变片输入：

应变片通过桥盒接成惠斯登电桥，图1为桥盒的结构，图中的电阻为标准电阻（120Ω桥盒为120Ω电阻）。根据应变片的电阻值选择相应阻值的桥盒。

图1中：①　输入信号负端    ②  供桥电压高端

③　输入信号正端    ④　供桥电压低端

E　屏蔽线连接端

A1、A2 测量电桥相对的两个臂

D1、D2 测量电桥相对的两个臂

应变片与桥盒的连接，从1/4桥到全桥的连方法见图2。要想得到理想的测量结果，必须注意：

①．在连接成a、b、d桥时，如果使用120Ω的桥盒，必须使用120Ω的应变片。

②．应变片连接时，应变片与桥盒接线柱之间连接一定要接触良好。

③．为防止外部电磁干扰，特别是50Hz工频干扰，桥盒与应变片之间的连线要用屏蔽线，屏蔽层不能做为一条测量导线，而只能做屏蔽保护，连接到桥盒的“E”接线端子，屏蔽层的另一端与被测量构件可靠连接。

④．测量导线应近可能远离干扰源，如变压器、电机、大型用电设备及动力线。

图2：应变片与桥盒的连接方式

⑤．测量导线在连接时要尽可能采用对称结构安装，这样既有利于电桥平衡，又有利于抗干扰，尤其在长导线测量时更为重要。

⑥．如果被测物体有DC或AC电位时，应变仪接地测量效果并不好，此时可打开桥盒“E”与“地”之间的短路片，让构件“地”与桥盒“地”断开。

⑦．使用时，桥盒应尽可能接近测量点。

(2)、传感器输入：

如果使用应变传感器，可将其输出插头接入应变仪输入插座，输入插座接线方法见图3，用户传感器输入插头应符合输入插座的要求。

图中：1（红）桥压（+） 2（兰）补偿（-）

3（白）放大器输入（-）

4（黄）补偿（+） 5 屏蔽皮  6（黑）桥压（-）7（绿）放大器输入（+）

2、增益：

增益是应变仪的放大倍数。技术指标中列出了增益分档。

查看增益：查看当前通道的增益，按“功能选择”键，使增益指示灯亮，数据框中显示的数据是增益。

设置增益：

设置当前通道的增益：按“设置/确认”键1秒以上，功能灯闪烁，按“功能选择”键选择“增益”，增益对应指示灯闪烁，按“数据+”或“数据-”键修改增益，再按“设置/确认”键，确定增益，增益指示灯常亮，增益设置完成。增益设置时对应的通道数，表示设置的是该通道的增益档。

统一设置所有通道的增益：按“设置/确认”键1秒以上，功能灯闪烁，按“通道设置”键，通道指示灯闪烁，按“数据+”或“数据-”键修改通道，使通道显示“1－”，按“功能选择”键选择“增益”，增益对应指示灯闪烁，通道指示灯灭，按“数据+”或“数据-”键修改增益，再按“设置/确认”键，确定增益，增益指示灯常亮，增益统一设置完成。

3、自动平衡：

自动平衡是应变仪自动调整零点的功能。当输入为零时，电桥可能存在直流零点，需要将这个零点平衡到零。注意：当测量正在进行时，不要进行自动平衡操作。

查看自动平衡后的零点：按“功能选择”键，使自动平衡指示灯亮，数据框中显示的数据是自动平衡后的零点，单位是µε。

自动平衡的操作：

当前通道自动平衡的操作：按“设置/确认”键1秒以上，功能灯闪烁，按“功能选择”键选择“自动平衡”， 自动平衡对应指示灯闪烁，再按“设置/确认”键，自动平衡操作完成。数据显示自动平衡后的零点。

所有通道自动平衡的操作：按“设置/确认”键1秒以上，功能灯闪烁，按“通道设置”键，通道指示灯闪烁，按“数据+”或“数据-”键修改通道，使通道显示“1－”，按“功能选择”键选择“自动平衡”， 自动平衡对应指示灯闪烁，通道指示灯灭，再按“设置/确认”键，自动平衡操作完成。数据显示自动平衡后的零点。

4、通道：

8通道有面板操作功能，16通道则没有此功能。

查看通道：按“数据+”或“数据-”键查看通道，再按“功能选择”键选择“增益”或“自动平衡”，可以查看某通道的某功能。

通道工作状态错误提示

| 面板显示 | 通道工作状态 |
| --- | --- |
|  | 工作正常 |
| E1 | 桥盒未连接，本通道未使用 |
| E2 | 输入故障 |
| E3 | 应变片连接不正确或1/4桥臂电阻太大，超出自动平衡范围 |
| E4 | 信号过载 |

5、滤波：

按“设置/确认”键选择“模拟滤波”和“抗混滤波”， 按“数据+”或“数据-”键修改数值，按“设置/确认”键退出，两种滤波方式不能同时选择。

1、开启电源前，请检查AC电源是否220V±10%50Hz。

2、测量过程中不允许按动“自动平衡”按钮。

3、测量时的温度补偿片，要贴在与测量片相同的材料上，且测量片与补偿片要同一材料，同一阻值，同一环境温度，避免阳光暴晒，对地绝缘电阻在500MΩ以上。

4、使用不同灵敏系数应变片时的修正。

本系列应变仪设计使用的应变片灵敏系数K=2.00，如果使用其它灵敏系数的应变片，测量值要按下式进行修正：

εp=2.00/Kp×εC

式中εp为实际应变值；εC为测得的应变值；Kp为使用应变片的灵敏系数。

- 仪器通道数：8通道、16通道。

- 最大应变输入量：±4.5×104µε。

- 输入阻抗：107Ω/6pF。

- 输入保护电压：±40V。

- 增益分档：100、200、300、400、500、600、700、800、900、1000、2000、3000、4000、5000、6000、7000、8000、9000、10000µV/µε。

- 基本误差：≤0.5%red±1µε。

- 线性度误差：≤0.1%FS。

- 频率范围：0~50kHz（-3dB）。

- 噪声：≤3µεrms（增益：10000µV/µε，频宽：50kHz）。

- 零点漂移（预热20分钟）：±1µε/2小时，最大：±2µε。

- 灵敏度变化（预热20分钟）：±0.05%red/2小时，最大：±0.1%red。

- 温度漂移（预热20分钟）：0.02%red±0.1µε/℃。

- 通道之间相位差：≤0.6°（0~20kHz）。

- 输出：±4.5V/5mA。

- 平衡方式：自动平衡。可选择：单通道自动平衡；统一自动平衡。

- 平衡范围：±5000µε。

- 平衡精度：±0.5µε。

- 平衡自检：超出平衡范围提示。

- 桥压：2VDC。

- 桥压修正范围：1.4~2.2V。

- 桥压修正精度：0.05 %。

- 组桥方式：1/4桥、1/4桥（公共补偿）、半桥、全桥，外接桥盒。

- 桥臂电阻：50~10000Ω任选。

- 自动补偿长电缆：单根电缆电阻/桥臂电阻≤20%。

- 应变片灵敏度系数：2.00。

- 输入自检：灯亮为连接正确，灯灭为输入故障或未连接。

- 操作：8通道：手动、程控；16通道：程控。

- 控制接口：隔离的USB接口、RS485接口。

- 多台联机：8-512通道。

- 输出接口：Q9（8通道）；DB25（16通道）。

- 供电：8通道：220VAC/0.2A/50Hz；16通道：220VAC/0.4A/50Hz。

- 环境温度：－10~＋50℃。

- 环境湿度：≤90%。

- 外形尺寸：8通道：440×210×44mm（1U）；16通道：440×270×44mm（1U）。

| AC电源线 | 1条 |
| --- | --- |
| 输出电缆 | 1条/通道 |
| 保险丝管 φ5×18 0.5A | 2只 |
| 使用说明书 | 1份 |
| 合格证 | 1份 |

本产品自出厂日期起保修12个月，终身维护。

地   址：河北省秦皇岛市北戴河开发区金二路2号

电   话：0335-4289044   0335-4288044

传   真：0335-4288001

邮   编：066102

E- mail ：bz4288044@126.com

# Text boxes

图1：桥盒结构及引线说明

—A2—

⑥

D2

E

⑤

③

④

⑦

使用说明

性能特点

产品附件和售后服务

技术指标

—D1—

①

主要技术指标

—A1—

使用知识

1

注意事项

图3：输入插座接线图

②

目录

仪器的使用方法

7

6

5

4

3

2

售后服务

售后服务

产品附件